视力标灯箱使用说明书

Инструкция по применению таблицы остроты зрения с подсветкой

- 使用范围

Oбласть применения

本产品使用于检查视力

Данный продукт используется для проверки остроты зрения.

- 产品结构

Дизайн продукта

本产品主要由透明灯箱片，导关版，白色LED灯和铝合金整体边框制造而成

В комплект продукта входит: прозрачный корпус с подсветкой, таблица с данными, белый светодиод в алюминиевой рамке.

- 产品型号规格

Характеристики модели продукта

5.0 м, 2.5 м.

- 主要性能指标

Основные эксплуатационные характеристики.

- 视力表灯箱所用视力表应符合GB11533-2011的要求.

Таблица остроты зрения с подсветкой соответствует требованиям GB11533-2011.

- 视力表白底的亮度应不低于200cd/m2，照明应均匀，恒定，无反光，不眩目

Яркость таблицы остроты зрения должна быть не менее 200 кд / м2, а освещение должно быть равномерным, постоянным, не ослепляющим и без бликов.

- 使用方法

Метод применения

- 将视力表灯想灯背部的安装孔悬挂于墙上的膨胀螺丝中，安装高度为：远视力表为5.0行视表与被检眼等高，近视力表与被检眼视线垂直

Подвесьте таблицу остроты зрения на стену. Для проверки дальнозоркости установите линию на значение 5,0 на уровне проверяемого глаза. Для проверки близорукости нужно установить линию перпендикулярно зрению проверяемого глаза (эта строка должны быть на уровне глаз).

- 远视力表的检测距离为5m，若验光室较小，到不到5m检测距离，可使用镜子反射视力表检测，此时镜子与视力表和被检者的距离均为2.5 m；近视力表的检测距离为25cm。

При проверке близорукости, расстояние до таблицы должно составлять 5 м. Если комната для проверки зрения небольшая и расстояние меньше 5 м, можно использовать зеркало чтобы использовать отражение и увеличить расстояние до таблицы. Для проверки дальнозоркости, расстояние до таблицы должно составлять 25 см.

- 以被检者所能辨认的最小一行视标所标示的数字即为被检者的视力等级。

Линия, которую проверяемый может распознать, является уровнем остроты зрения проверяемого.

- 当被检者视力低于4.0 时（即最大视标都不能辨认时），则采用逐步走近变更距离法检测，走近后的距离与视力记录见不表

В случае если острота зрения проверяемого меньше значения 4,0 (то есть линия с максимально большими картинками не распознается), используется метод пошагового подхода к таблице и изменения расстояния для определения остроты зрения.

| Расстояния на которое нужно приблизится (м) | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Острота зрения（5 делений таблицы ） | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 |

- 当被检者视力高于5.3 时（即最小视标都能清楚辨认时）则采用逐步后退变更距离法检测，按标准设计距离（如：6.30m，7.93 m ………）每退后一个设计距离，视力就提高0.1，例如：在6.30m 处能辨认最小一行视标，则测得视力为5.4（即5.3+0.1），依次类推В случае если острота зрения проверяемого выше значения 5,3 (то есть линия с самыми маленькими картинками распознается), используется метод определения остроты зрения с пошаговым приближением к таблице, в соответствии со стандартным расчетным расстоянием (например: 6,30 м, 7,93 м .........). По мере отхода на расчётное расстояние, острота зрения увеличится на 0,1. Например: при 6,30 м можно распознать минимальную линию, следует что острота зрения - 5,4 (то есть 5,3 + 0,1) и т. д.

- 使用注意事项 Меры предосторожности при использовании продукта

- Прямые солнечные лучи и дождь могут испортить продукт поэтому не следует использовать таблицу, а также хранить его во время транспортировки, под открытым небом.

- Следует использовать переменный ток с напряжением 220 В, 50 Гц. Во время неиспользования продукта следует вытащить штепсель (вилку) и отключить питание.

- 表面应防止与金属，利器，硬物等接触和摩擦Поверхность таблицы должна быть защищена от контакта и трения с металлами, острыми и твердыми предметами и т. д.

- 运输，移机时应轻拿轻放，防止摔掷和撞击Транспортировка должна осуществляться осторожно, чтобы предотвратить падение и порчу продукта.